| Приложение к свидетельству № 45977 об утверждении типа средств измерений |  |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Динамометры электронные переносные АЦД

# Назначение средства измерений

Динамометры электронные переносные АЦД (далее – динамометры) предназначены для измерений статических и медленно изменяющихся сил растяжения и сжатия.

# Описание средства измерений

Принцип действия динамометров заключается в преобразовании деформации упругого элемента, вызванной действием приложенной силы, в электрический сигнал.

Динамометр состоит из упругого элемента с наклеенными на нем тензорезисторами, силовводящих элементов, электронного блока и соединительного кабеля.

Тензорезисторы соединены между собой по мостовой схеме, включающей элементы термокомпенсации и нормирования. Питание тензорезисторного моста осуществляется электронным блоком по соединительному кабелю. Приложенная к динамометру сила вызывает разбаланс тензорезисторного моста. Аналоговый электрический сигнал разбаланса моста поступает в электронный блок для аналого-цифрового преобразования, обработки и индикации результата измерений.

Силовводящие элементы обеспечивают условия силовведения и монтажа динамометра. Электронный блок при помощи клавиш управления позволяет осуществить дополнительные функциональные возможности:

- установление нулевых показаний;

- переключение единицы измерения (Н или кН);

- индикацию пиковых значений приложенной нагрузки.

Модификации динамометров отличаются видом измеряемой силы, наибольшими пределами измерений, классами точности, габаритными размерами упругих элементов и массой.

Динамометры имеют обозначение АЦДМ-Х/ТИ-К,

где: М – вид измеряемой силы (Р – растяжение, C – сжатие, У- универсальный);

Х – наибольший предел измерений (НПИ), кН;

К – класс точности  (00; 0,5; 1; 2).

Т – вариант исполнения упругого элемента (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 приведен на

рисунке 2).

Рисунок 1. Внешний вид электронного блока с изображением версии программного обеспечения.

Исполнение 1                              Исполнение 2                                Исполнение 3

Исполнение 4                               Исполнение 5                                Исполнение 6

Исполнение 7

Рисунок 2. Вариант исполнения упругого элемента

↑

Рисунок 3. Схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение места для нанесения оттиска клейма.

| Динамометр электронный АЦДУ-100/4И-00 НПИ=100,0 кН НмПИ=8,0 кН; d=0,002 кН. №_1019_ | ооо «нпо «мэд» 2011 г.в. |
| --- | --- |

Маркировка динамометра на электронном блоке

Динамометр электронный АЦДУ-100/4И-00 № 1019 2011 г.в.

Маркировка динамометра на упругом элементе

Рисунок 4. Маркировка динамометра электронного переносного АЦД

Маркировка динамометра выполнена в виде:

а) несмываемой наклейки, закрепленной на электронном блоке, на которой нанесено:

- обозначение динамометра;

- наименование предприятия–изготовителя;

- серийный номер динамометра;

- значение наибольшего предела измерения (НПИ);

- значение наименьшего предела измерения (НмПИ);

-дискретность отсчетного устройства (d);

- класс точности;

- год выпуска динамометра;

- знак утверждения типа.

б) несмываемой наклейки, закрепленной на упругом элементе, на которой нанесено:

- обозначение динамометра;

- серийный номер динамометра;

- год выпуска динамометра.

Программное обеспечение

В динамометрах используется встроенное в электронный блок программное обеспечение, которое жестко привязано к электрической схеме. Программное обеспечение выполняет функции по сбору и предоставлению измерительной информации.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование программного обеспечения | Идентификационное наименование программного обеспечения | Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения | Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Встроенное программное обеспечение АЦД | АЦД | Р_2.1А | 2ВD1 | CRC16 |

Идентификация программы: номер версии программного обеспечения отображается на электронном блоке при включении динамометра.

Для предотвращения воздействий на программное обеспечение и защиты настроек динамометра служит административный пароль и электронное клеймо. Корпус электронного динамометра защищен заводской невосстанавливаемой наклейкой (рисунок 3).

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

Влияние программного обеспечения на метрологические характеристики учтено при нормировании метрологических характеристик.

Метрологические и технические характеристики

Наибольшие пределы измерений Х и предельные значения составляющих погрешности, связанных с воспроизводимостью показаний b, повторяемостью показаний b(, градуировочной характеристикой fc, дрейфом нуля f0, гистерезисом ν и ползучестью с приведены в таблице 2.

Пределы допускаемой относительной погрешности динамометра:

АЦДМ-Х/ТИ-00………………………………………………………………………..± 0,06

АЦДМ-Х/ТИ-0,5……………………………………………………………………….± 0,12

АЦДМ-Х/ТИ-1…………………………………………………………………………± 0,24

АЦДМ-Х/ТИ-2…………………………………………………………………………± 0,45

Таблица 2

| Обозначение динамометра* | Наибольший предел измерений**, Х, кН | Предельные значения, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | b | b( | fc | f0 | ν | с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АЦДМ-Х/1И-00 АЦДМ-Х/2И-00 АЦДМ-Х/3И-00 АЦДМ-Х/4И-00 АЦДМ-Х/5И-00 | от 0,1 до 1000 | 0,05 | 0,025 | ± 0,025 | ± 0,012 | 0,07 | 0,025 |
| АЦДМ-Х/1И-0,5 АЦДМ-Х/2И-0,5 АЦДМ-Х/3И-0,5 АЦДМ-Х/4И-0,5 АЦДМ-Х/5И-0,5 АЦДМ-Х/6И-0,5 | от 0,1 до 1000 | 0,10 | 0,05 | ± 0,05 | ± 0,025 | 0,15 | 0,05 |
| АЦДМ-Х/1И-1 АЦДМ-Х/2И-1 АЦДМ-Х/3И-1 АЦДМ-Х/4И-1 АЦДМ-Х/5И-1 АЦДМ-Х/6И-1 АЦДМ-Х/7И-1 | от 0,1 до 3000 | 0,20 | 0,10 | ± 0,10 | ± 0,050 | 0,30 | 0,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АЦДМ-Х/1И-2 АЦДМ-Х/2И-2 АЦДМ-Х/3И-2 АЦДМ-Х/4И-2 АЦДМ-Х/5И-2 АЦДМ-Х/6И-2 АЦДМ-Х/7И-2 | от 0,1 до 5000 | 0,40 | 0,20 | ± 0,20 | ± 0,10 | 0,50 | 0,20 |
| Примечание: * Технические и метрологические характеристики соответствуют требованиям ИСО 376-2011 ** Динамометры с НПИ свыше 2000 кН выпускаются только на сжатие |

Максимальные габаритные размеры и масса упругого элемента с силоводящими элементами в зависимости от наибольшего предела измерений приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наибольший предел измерений динамометра, кН | Масса, кг, не более | Габаритные размеры, мм, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |
| От 0,1 до 0,3 вкл. | 2 | 90 | 90 | 160 |
| Св. 0,3 до 10 вкл. | 3 | 90 | 90 | 180 |
| Св.10 до 50 вкл. | 5 | 110 | 110 | 220 |
| Св. 50 до 200 вкл. | 15 | 160 | 160 | 460 |
| Св. 200 до 1000 вкл. | 50 | 170 | 170 | 630 |
| Св. 1000 до 2000 вкл. | 105 | 225 | 225 | 870 |
| Св. 2000 до 3000 вкл. | 150 | 270 | 270 | 870 |
| Св. 3000 до 5000 вкл. | 300 | 320 | 320 | 950 |

Габаритные размеры электронного блока, мм (длина, ширина, высота)……….…...170,120,100

Масса электронного блока, кг …………………………………………………….…..……………2

Питание динамометров осуществляется:

- от аккумуляторных батарей напряжением, В………………………………….…………….6

- от сети переменного тока:

- напряжение, В …...……..…….………………………………….………...……. от 187 до 242

- частота, Гц  ....……………..……….…………………………….……...…………..от 49 до 51

- потребляемая мощность, Вт, не более ………..…………………….………..….…..............20

Условия эксплуатации:

- область нормальных значений температуры окружающего воздуха, (С……от + 15 до + 25

- область нормальных значений относительной влажности, % …………....…..….от 45 до 80

Средний срок службы динамометров, лет,……....……………..…..………..............………..…..10

# Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на электронный блок рядом с маркировкой изготовителя фотохимическим способом.

# Комплектность средства измерений

- Динамометр электронный переносной АЦД – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации МЭД1.736.001 РЭ-1 экз.

- Методика поверки МП 2301-221-2011- 1 экз.

Поверка

осуществляется по методике поверки МП 2301-221-2011 «Динамометры электронные переносные АЦД. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 04.04.2011 г.

Основные средства поверки: машины силовоспроизводящие 1-го разряда по ГОСТ Р 8.663-2009.

Сведения о методиках (методах) измерений изложены в руководстве по эксплуатации «Динамометры электронные переносные АЦД. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к динамометрам электронным переносным АЦД

1.  ГОСТ Р 8.663-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы».

2. ISO 376: 2011 «Металлические материалы – Калибровка эталонных силоизмерительных динамометров, применяемых для поверки испытательных машин одноосного нагружения».

3.     ТУ 4273-023- 67392736-2011  «Динамометры электронные переносные АЦД. Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

# Изготовитель

# ООО «НПО «МЭД»

# Адрес: 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр, д.140, лит. А

Тел/факс. (812)376-89-59

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», регистрационный номер 30001-10.

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14, e-mail: info@vniim.ru,   http://www.vniim.ru

# Заместитель

Руководителя Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии  			Е.Р. Петросян

« 11 » апреля 2012 г.